CAL_L、CAL_H的计算

根据压力值对应的百分比输出：

如0~1000kpa比例输出：

采用三点校准：0kpa对应10%；500kpa对应50%；1000kpa对应90%；

量程计算：CAL_H - CAL_L=(1000kpa - 500kpa)/(90%-50%)=1250Kpa

500Kpa/40%=500Kpa/0.4=1250

由press = press * (CAL_H - CAL_L) + CAL_L计算CAL_L

1250KPA*90%+CAL_L=1000  求得CAL_L=-125kpa。

代入CAL_H - CAL_L=(1000kpa - 500kpa)/(90%-10%)=1250Kpa求得CAN_H=1125Kpa

125*9=1125

#define CAL_L -125000  //0-1MPA

#define CAL_H 1125000 //0-1MPA

再如0~1.6Mpa:	0kpa对应10%；800kpa对应50%；1600kpa对应90%；

CAL_H - CAL_L=(1600kpa - 800kpa)/(90%-50%)=2000Kpa

由press = press * (CAL_H - CAL_L) + CAL_L计算CAL_L

2000KPA*90%+CAL_L=1600  求得CAL_L=-200kpa。

代入CAL_H - CAL_L=(1600kpa - 800kpa)/(90%-10%)=1000Kpa求得CAN_H=1800Kpa

200*9=1800

#define CAL_L -200000  //0-1.6MPA

#define CAL_H 1800000 //0-1.6MPA

如0~500kpa比例输出：

采用三点校准：0kpa对应10%；250kpa对应50%；500kpa对应90%；

量程计算：CAL_H - CAL_L=(500kpa - 250kpa)/(90%-50%)=625Kpa

250Kpa/40%=250Kpa/0.4=625

由press = press * (CAL_H - CAL_L) + CAL_L计算CAL_L

625KPA*90%+CAL_L=500  求得CAL_L=-62.5kpa。

代入CAL_H - CAL_L=(500kpa - 250kpa)/(90%-10%)=1250Kpa求得CAN_H=562.5Kpa

62.5*9=562.5

#define CAL_L  -125000  //0-1MPA

#define CAL_H  1125000 //0-1MPA

#define CAL_L  -62500  //0-500KPA /-62.5kpa

#define CAL_H  562500 //0-500KPA /562.5Kpa